
深圳市福田区第二人民医院医疗设备（第二批）
需求调查问卷

您好，根据《广东省财政厅关于进一步加强政府采购需求管理工作的通知》的相关要求，我单位应深圳市福田区第二人民医院要求对“福田区属医院配套设备购置项目（2025年部分）-福田区第二人民医院”项目第二批设备进行需求调查。
请根据贵司实际情况，填写其中一个或多个设备的调研信息，欢迎各市场主体对本项目相关设备的配置和参数等填写调研信息并提供专业的意见。以上数据我单位承诺将严格保密。
请根据以下文件格式提供相关资料，以下所有资料填写完成后应加盖供应商公章（如多页，加盖骑缝章），贵司提交时，须同时提供PDF格式版本（加盖公章扫描版）和原始格式WORD版本（无需加盖公章）。
衷心感谢您的合作与支持！







一、调研货物总清单
	序号
	项目名称
	是否接受进口
	单位
	批复金额（万元）

	
	
	
	
	数量
	单价
	金额

	1
	术中腔镜超声系统
	否
	套
	1
	120
	120

	2
	体外冲击波碎石机
	否
	套
	1
	140
	140

	3
	消化内镜治疗系统
	是
	套
	1
	160
	160



二、贵司是否愿意成为“福田区属医院配套设备购置项目（2025年部分）项目第二批设备供应商（请在方框内点击勾选）。
是    否。


[bookmark: _GoBack]三、企业基本情况
（一）企业名称：                   
联系人：                           
联系人手机：                       
联系人座机：                       
联系邮箱：                         
（二）总部或分支机构在深注册地址：                      。
（三）贵司认为本项目应该属于什么行业（请在方框内点击勾选）。
农、林、牧、渔业；工业；建筑业；批发业；零售业；交通运输业；仓储业；邮政业；住宿业；餐饮业；信息传输业；软件和信息技术服务业；房地产开发经营；物业管理；租赁和商务服务业；其他未列明行业。
（四）根据贵司选择的行业，贵司提供医疗设备的制造商属于以下哪种类型企业（请在方框内点击勾选）
1、术中腔镜超声系统
大型；中型；小型；微型。
2、 体外冲击波碎石机
大型；中型；小型；微型。
3、 消化内镜治疗系统
大型；中型；小型；微型。
（五）贵司提供医疗设备的是否属于本国产品（请根据下列格式填写）
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
3.（产品名称3），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称3）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称3）的（关键工序）在中国境内完成。
......（请根据实际情况填写，可自行新增格式）

4、 设备资质要求
	投标人若为生产企业：所投产品为第一类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投医疗器械的有效《第一类医疗器械生产备案凭证》或备案证明文件；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械生产许可证》(有效期内)扫描件；投标人若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》扫描件；所投产品为第三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营许可证》(有效期内)扫描。





（扫描件）







	投标人所投产品具备相关主管部门要求的认证资料：所投产品为第一类医疗器械的，提供有效的医疗器械备案信息证明材料（须体现所投产品型号或系列/规格）扫描件，原件备查；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供涵盖所投产品的《医疗器械注册证》（有效期内）扫描件，原件备查。注：如注册证载明为系列/型号组合未能完全逐字体现具体型号，投标人须提供制造商出具的《型号/规格覆盖声明》或《关联说明》扫描件，视为有效。






（扫描件）


	若为进口设备，须具备由设备制造商或中国总代理商签署的合法有效的保修、维修承诺函（若为设备制造商出具，则具备设备制造商签署的合法有效的保修、维修承诺函扫描件；若为中国总代理商出具，则具备中国总代理商的被授权代理证明材料及加盖中国总代理商公章合法有效的保修、维修承诺函扫描件）。






（扫描件）


	其他供应商认为需补充的内容

	注：消化内镜治疗系统接受进口。



五、设备分项报价及技术参数偏离情况
（一）术中腔镜超声系统
1、配置清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	品牌
	规格/型号
	原产地
	制造商名称
	代工厂商
	是否进口
	分项报价（元）
	预算金额（元）

	1
	彩色多普勒超声主机
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	
	1200000

	2
	腹部探头
	1
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	浅表探头
	1
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	血管探头
	1
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	经直肠双平面探头
	1
	个
	
	
	
	

	
	
	
	

	6
	腹腔镜探头
	1
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元） 小写：       大写：


2、 具体技术要求

	货物名称
	技术要求
	设备技术响应
	偏离情况

	术中腔镜超声系统
	一、彩色多普勒超声主机
	
	

	
	1.1 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 ；
	
	

	
	1.2 ≥21”高分辨率医用液晶显示器；
	
	

	
	1.3 ≥13”彩色液晶触摸屏,触摸屏可独立调整角度；
	
	

	
	1.4 触摸屏界面可调整菜单顺序或隐藏；
	
	

	
	1.5 控制面板可升降、旋转；
	
	

	
	1.6 主机探头接口≥4个，全激活、大小一致、互通互用；
	
	

	
	1.7 二维灰阶成像单元；
	
	

	
	1.8 M型成像单元；
	
	

	
	1.9 彩色M型成像单元；
	
	

	
	1.10 解剖M型成像单元：≥3条取样线；
	
	

	
	1.11 彩色多普勒成像单元；
	
	

	
	1.12 负荷超声成像单元；
	
	

	
	1.13 腔内实时温控技术，温度值在显示器上体现；
	
	

	
	1.14 二维角度独立偏转成像；
	
	

	
	1.15 斑点噪声抑制≥10档可调，可优化二维、三维图像；
	
	

	
	1.16 实时双同步/三同步功能；
	
	

	
	1.17 扩展成像≥2档可调；
	
	

	
	1.18 二维/彩色双实时对比成像；
	
	

	
	1.19 一键优化，支持独立按键操作，支持二维、彩色及频谱模式等；
	
	

	
	1.20 局部放大：≥10倍，18级以上档位调节；
	
	

	
	2. 测量/分析和报告
	
	

	
	2.1 常规测量软件包
	
	

	
	2.1.1 基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量；
	
	

	
	2.1.2 彩色血流剖面图，彩色多普勒模式下无需激活频谱即可测量血管截面瞬时的血流量，显示最大速度、平均速度、深度、血流量，补偿角度可调；
	
	

	
	2.1.3 定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度；
	
	

	
	2.1.4 频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数；
	
	

	
	2.1.5 小器官测量软件包；
	
	

	
	2.1.6 血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示；
	
	

	
	3. 存储及数据管理
	
	

	
	3.1  硬盘≥2T，图像存储，电影回放重现单元≥480s；
	
	

	
	3.2  同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储、回放动态及静态图像，可随时调阅、传输、删除图像；
	
	

	
	3.3  支持图像一键存储到本地及USB外设；
	
	

	
	4. 系统技术参数及要求
	
	

	
	4.1  二维灰阶成像单元
	
	

	
	4.1.1 扫描线：每帧线密度≥230超声线
	
	

	
	4.1.2 基波≥4段变频；
	
	

	
	4.1.3 谐波≥4段变频；
	
	

	
	4.1.4 焦点个数：≥10个；
	
	

	
	4.1.5 斑点噪声抑制≥10档；
	
	

	
	4.1.6 最大显示深度：≥39cm；
	
	

	
	4.1.7 动态范围: ≥275，可视可调；
	
	

	
	4.1.8 增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥6段，B/M可独立调节；
	
	

	
	4.1.9 伪彩: ≥12种；
	
	

	
	4.2  彩色多普勒成像单元
	
	

	
	4.2.1 包括速度、能量、方向能量显示等；
	
	

	
	4.2.2 显示方式：B/C、B/C/M、B/PDI、B/DPDI；
	
	

	
	4.2.3 彩色多普勒≥4段变频；
	
	

	
	4.2.4 增益调节≥200；
	
	

	
	4.2.5 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-18°～+18°；
	
	

	
	4.2.6 高分辨率血流成像，提供高空间分辨率和时间分辨率的彩色血流图象，更细微的显示末梢血流的动态情况，机器具备独立按键；
	
	

	
	4.2.8 彩色基线调节：±15级可调；
	
	

	
	4.3  微细血流成像
	
	

	
	有效滤除软组织和噪声信号，最大限度保留超低速微细血流的信号，显著提升超微细血流信号的敏感性和成束性，机器具备独立按键；
	
	

	
	4.4 频谱多普勒成像单元
	
	

	
	4.4.1  包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒；
	
	

	
	4.4.2  显示方式：PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW，HPRF等；
	
	

	
	4.4.3  PW ≥ 4段变频；
	
	

	
	4.4.4  PW实时自动跟踪测速，随着取样门位置改变，PW速度可进行自动跟踪测量；
	
	

	
	4.4.5  取样容积：1-20mm；
	
	

	
	4.4.6  零位移动：≥15 级；
	
	

	
	4.4.7  快速角度校正；
	
	

	
	4.4.8  支持频谱自动测量；
	
	

	
	二、 探头规格
	
	

	
	1. 腹部探头:单晶成人凸阵探头，频率范围1.0-7.5MHz；
	
	

	
	2. 浅表探头：高频线阵探头，探头中心频率≥7.0MHz，频率范围4.0-1.0MHz；
	
	

	
	3. 血管探头：频率范围2.0-12.0MHz；
	
	

	
	4. 经直肠双平面探头：可选配凸阵-线阵双平面腔内探头,单个探头接口可实现两个平面的快速切换，并支持网格穿刺线（提供图片证明）；亦可选配凸阵-凸阵双平面腔内探头
	
	

	
	5. 腹腔镜超声探头：高频线阵探头，保证超声图像清晰度最大化，探头中心频率≥7.0MHz，频率范围5-10MHz，扫描宽度不小于40mm，支持探头头部4方向调节，调节角度≥90°，插入部长度≥440mm，插入部外径≤10mm，支持探头温度控制技术，温度值实时显示在显示屏上；
	
	



（2） 体外冲击波碎石机
1、 配置清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	品牌
	规格/型号
	原产地
	制造商名称
	代工厂商
	是否进口
	分项报价（元）
	预算金额（元）

	1
	主机治疗床
	1
	张
	
	
	
	
	
	
	
	1400000

	2
	电气柜
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	控制台（10寸触控屏摇杆操作）
	1
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	手控盒（3.5寸触控屏）
	1
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	冲击波源(电磁式声学透镜聚焦)
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	电容箱(真空高压脉冲触发)
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	冲击波高频高压发生器
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	水处理器
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	X线高频高压发生器组合球管)
	1
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	影像摄像机（100W像素佳能）
	1
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	医用X射线影像增强器
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	影像监视器高清医用显示器）
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	病例管理系统（PC主机+图像采集卡）
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	智能导航系统
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	B超定位装置
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	压腹带
	1
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	硅胶水囊
	3
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	对讲系统
	1
	套
	
	
	
	

	
	
	
	

	19
	工具箱
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元） 小写：       大写：



2、具体技术要求
	货物名称
	技术要求
	设备技术响应
	偏离情况

	体外冲击波碎石机
	1.1用途及作用：应用于全泌尿系结石的粉碎治疗
	
	

	
	1.2 基本要求
	
	

	
	1.2.1、冲击波源系统：
1.2.1.1电磁式冲击波源，透镜式聚焦；
	
	

	
	1.2.1.2冲击波电源：≥高频80KHz
	
	

	
	1.2.1.3高压放电范围：≥16KV；
	
	

	
	1.2.1.4电容最大储能：≥128J；
	
	

	
	1.2.1.5冲击波焦点治疗深度≥140mm，可变焦；
	
	

	
	1.2.1.6第二焦点冲击波压力场脉冲上升时间≤0.5us；，脉冲宽度≤1μS；
	
	

	
	1.2.1.7聚焦范围径向≤15mm，轴向≤140mm；
	
	

	
	1.2.1.8压缩声压峰值：≥60MPa；膨胀声压峰值：≥9MPa；
	
	

	
	1.2.1.9冲击波传播介质水处理装置，具备自动循环恒温、排气功能，有效降低冲击波能量衰减，保证有效治疗；
	
	

	
	1.2.1.10冲击波发生器以焦点为圆心可作球面运动；
	
	

	
	1.2.1.11可实现低能量、低剂量碎石。
	
	

	
	1.2.2、定位系统：在同一台设备上具备X线和B超双定位系统；
	
	

	
	1.2.2.1X线定位系统：影像增强器≥9寸；输出分辨率≥16LP/mm；
	
	

	
	1.2.2.2高清晰度CCD摄像机像素≥100万； 
	
	

	
	1.2.2.3IMD X线高频高压发生器，工作电压≤110KV,工作电流≤5MA,工作频≤40kHz；
	
	

	
	1.2.2.4超声定位系统：
 具备环冲击波治疗头环运动探头定位装置，可实现电子自动测距，及数字自动显示功能。
	
	

	
	1.2.2.5探头能对冲击波焦点作直线和环形运动，定位误差≤2m；
	
	

	
	1.2.2.6探头能对冲击波焦点作直线和环形运动，
	
	

	
	1.2.3组合球管：最大工作电压≤110KV,最大工作电流≤80MA；
	
	

	
	1.2.4小焦点≤0.6mm,大焦点≤1.5mm；
	
	

	
	1.2.5高清医用显示器规格≥24寸，影像显示器解析度≤1900X1200；
	
	

	
	1.2.6X射线图象清晰度≥16LP/mm；
	
	

	
	1.2.7  电动探头伸缩行程：最低≥25mm，最大≤125mm；
小C臂（带定位装置）可做旋转式同轴运动（X线C臂运动轴与冲击波治疗头运动轴为同一轴体 ； 且主机与床体不可分拆，保证焦点稳定性 )，上下翻转180°，可实现上、下定位碎石。
	
	

	
	1.2.8操作控制系统：
 智能化数控MCU控制系统，可隔室彩屏触摸控制、同时支持床边手持彩屏触摸屏控制，摇杆运动控制，并具备冲击波参数及运行状态实时显示功能。
	
	

	
	1.2.8.1具备冲击波次数预设功能。
	
	

	
	1.2.8.2碎石能量可无级调节
	
	

	
	1.2.8.3模块化设计。
	
	

	
	1.2.8.4碎石放电频率≤2HZ；
	
	

	
	1.2.8.5冲击波传播介质水处理装置，具备自动循环恒温、排气功能，从而有效降低冲击波能量衰减保证有效治疗；
	
	

	
	1.2.8.6病例管理系统具备DICOM3.0可连接医院PACS系统，实现图像传输，远程会诊；图像存储，打印病例报告。
	
	

	
	1.2.9具备超声结石智能导航辅助定位
（1）治疗术前一键运动复位；
（2）治疗术前一键导航自动定位，
（3）焦点探测距离可视化，焦点定位跟踪可视化；
（4）结石实时监测：结石运动偏离靶心提醒；
	
	

	
	1.2.10具备X光定位碎石机术前智能导航
（1）支持半自动和全自动导航两种模式；
其中半自动导航在水平导航结束后需要医生手动控制C臂的摆动；
其中全自动导航，医生只需选取结石初始位置，系统自动完成水平及垂直方向的导航；
（2）结石均可通过X光碎石机术前智能导航系统完成定位；
	
	

	
	1.2.11治疗床及主机一体化设计（非主机、治疗床分体式），调节方便，机械调节最小精度 ≤ 1mm。
治疗床可进行X、Y、Z三维六向运动：治疗床的升降运动范围≥200mm，横向运动范围≥145mm，纵向移动范围≥144mm。
	
	

	
	1.2.11.1治疗床载重≥135Kg。
	
	

	
	1.2.11.2床面离地最低高度60cm。
	
	

	
	1.2.11.3大C臂顺时针与逆时针旋转角度范围≥50°。
	
	

	
	1.2.11.4小C臂（带冲击波源）旋转角度范围≥180°。
	
	

	
	1.2.11.5小C臂沿圆弧滑轨滑动角度范围≥25°。
	
	

	
	1.2.11.6第二焦点测距定位误差≤2mm 。
	
	


（3） 消化内镜治疗系统
1、配置清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	品牌
	规格/型号
	原产地
	制造商名称
	代工厂商
	是否进口
	分项报价（元）
	预算金额（元）

	1
	高频手术系统主机
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	
	1600000

	2
	智能内镜切割系统及模块 1台
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	双脚踏开关(带遥控) 1个
	1
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	负极板导线，长4M
	1
	根
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	氩气刀模块
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	减压阀
	1
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	台车与氩气模块的固定件
	1
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	水刀模块
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	一次性负极板
	50
	片
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	吊轴
	1
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	主机与台车固定件
	1
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	单脚踏开关
	1
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	T型注水高频切开刀
	5
	把
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	I型注水高频切开刀
	5
	把
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	氩气瓶，5升容量
	1
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	单极连接电缆长4M
	1
	根
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	附件筐
	1
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	氩气单极
	1
	根
	
	
	
	

	
	
	
	

	19
	台车
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元） 小写：       大写：



2、 具体技术要求
	货物名称
	技术要求
	设备技术响应
	偏离情况

	消化内镜治疗系统

	1、设备具备专用于消化内镜手术的内镜电切IQ模式，其中内镜电切I模式用于内镜下十二指肠乳头括约肌切开，内镜电切Q模式用于息肉的圈套切除，该模式可实现连续电切电凝自动交替输出，有效降低出血和穿孔率发生。
	
	

	
	2、内镜电切模式具有≥4档效果参数可按键调节，该参数用于精细调节电凝凝固效果。
	
	

	
	3、内镜电切模式具有≥4档切割宽度参数可按键调节，该参数用于精细调节电切持续时间和电切口径。 
	
	

	
	4、内镜电切模式具有≥10档切割时间间隔参数可按键调节，该参数用于精细调节电切间隔和电凝周期。
	
	

	
	5、电凝模式包括柔和电凝、强力电凝、快速电凝在内的至少三种模式供选择使用，且屏幕有动态功率输出显示功能。
	
	

	
	6、设备可连接具有程序切换功能的双脚踏控制系统。
	
	

	
	7、设备具有无针隆起技术，通过水束可调压力对病变部位粘膜进行无针隆起，避免传统注射针穿透粘膜带来的风险。
	
	

	
	8、配备具有粘膜隆起注水功能的高频切开刀，具备I/T/O不同形状器械可选，一把器械完成标记、隆起、剥离以及术中止血等所有步骤，术中无需更换器械，操作方便，极大的节省手术时间。
	
	

	
	9、内镜下氩气刀具有强力氩气模式、脉冲氩气模式、精细氩气模式在内的至少三种模式，能对病灶进行可控电凝深度的非接触性治疗。
	
	

	
	10、氩气电极适用胃肠镜下治疗使用，提供与主机同品牌原装氩气电极，直径具有：包括直径为2.3mm适用于成人治疗和直径为1.5mm适用于婴幼儿精准治疗在内的两种及以上型号供术者择使用。
	
	

	
	11、提供与主机同品牌原装氩气电极喷头，具有包括直喷、环喷、侧喷在内的三种及以上型号供术者选择使用。
	
	

	
	12、氩气电极末端具有色环标志，防止误操作，且末端气压自动恒定系统，避免发生氩气囊肿。
	
	

	
	13、可提供与主机同品牌带过滤器装置的氩气电极，能有效防止由于血液和分泌物回流导致主机污染的发生。
	
	

	
	14、主机采用低电压设计，氩气刀峰值电压≤5000V：较低的峰值电压设计，最大限度降低内镜治疗的趋附效应，保证病人安全和内镜镜头不被破坏。
	
	

	
	15、氩气输出错误报警，气量不足报警，氩气管道堵塞报警，设备自动存储的代码，便于术中修改，同时也便于术后参考以提高操作水平。
	
	

	
	16、氩气电极采用高频电极内置技术，有效避免电极外露可能发生的意外损伤。
	
	

	
	17、器械即插即用，自动识别，帮助判断器械是否连接正确。  
	
	

	
	18、主机具有新生儿专用中性电极安全系统模式。 
	
	

	
	19、器械具有即插即用，自动识别功能，帮助医务人员判断所接器械是否正确。
	
	

	
	20、电切最大输出功率：≥200W。
	
	

	
	21、电凝最大输出功率：≥120W。
	
	

	
	22、工作频率:≤390KHZ。
	
	




六、设备商务要求偏离情况
	货物名称
	商务要求
	设备商务响应
	偏离
情况

	术中腔镜超声系统
	1.交货时间：合同签订并接院方通知后15日内。
	
	

	
	2.免费保修期：系指中标供应商提供的产品在非使用者人为破坏情况下，出现任何质量问题造成产品不能使用时，由中标供应商免费维修、更换以确保产品正常使用的时间期限。此时间期限从设备验收合格之日起计算。具体是指设备验收合格后5年内 。
	
	

	
	3.中标方应保证设备是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），设备到达院方安装现场时外包装应完好无损。进口产品生产日期在采购人收到货物日期前12个月内，本国产品生产日期在采购人收到货物日期前3个月内，最新生产批次且经检验合格的产品。
	
	

	
	4.中标方应随设备向院方交付设备中文版《使用说明书》《医疗器械生产企业许可证》《医疗器械经营企业许可证》《医疗器械注册证》等与本合同设备使用有关的所有资料。如为进口设备，中标方还应提供进口设备原产地证、检测报告、《进口医疗器械注册证》、检验检疫证明、进口报关手续等资料。
	
	

	
	5.验收日期前中标方必须完成合同约定的各项培训，包括对院方相关人员进行设备使用培训及日常保养培训并提供培训记录。现场验收时中标方需提供必要的技术支持并协助院方完成各项指标和功能的测试，否则因验收延误产生的后果由中标方负责。
	
	

	
	6.货到安装、调试验收合格且财政资金下达后，乙方应按本合同全额价款出具正规税务发票，甲方财务科收到乙方发票等相关资料后10个工作日内向乙方支付合同价款的80%；若财政当次下达资金未达合同价款的80%，则以当次实际下达资金为准，直至付款至合同价款的80%。货款余额在项目结算并下达尾款资金后支付。若后期使用专项债券支付，以专项债券具体支付要求及后期签订合同为准。
	
	

	
	7.设备出现故障时中标方应在接到院方通知时4小时响应，24小时内到位，若中标方未能在24小时内消除障碍，院方有权聘请第三方消除障碍，所发生的费用由中标方全部承担。维保期内每年提供不少于2次的维护保养，并按照产品说明书等提供具体维护保养内容。
	
	

	
	8.如中标设备需要医院信息端口，则由中标方负责医院信息系统端口连接的安装工作及费用（包含信息系统方的接口开发费），医院协助中标方完成信息系统安装，确保设备稳定运行。
	
	

	
	9.投标人须在投标文件中提供设备质保期后主要备件的限价清单，逐项列明备件名称、规格型号、单位及单价，该部分报价不计入投标总价，仅作为质保期后采购人采购备件的价格上限依据。
	
	

	
	10.投标文件需提供设备使用年限（提供设备铭牌标签或产品说明书佐证，非单一产品提供核心产品使用年限）。
	
	

	体外冲击波碎石机

	1.交货时间：合同签订并接院方通知后15日内。
	
	

	
	2.免费保修期：系指中标供应商提供的产品在非使用者人为破坏情况下，出现任何质量问题造成产品不能使用时，由中标供应商免费维修、更换以确保产品正常使用的时间期限。此时间期限从设备验收合格之日起计算。具体是指设备验收合格后5年内 。
	
	

	
	3.中标方应保证设备是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），设备到达院方安装现场时外包装应完好无损。进口产品生产日期在采购人收到货物日期前12个月内，本国产品生产日期在采购人收到货物日期前3个月内，最新生产批次且经检验合格的产品。
	
	

	
	4.中标方应随设备向院方交付设备中文版《使用说明书》《医疗器械生产企业许可证》《医疗器械经营企业许可证》《医疗器械注册证》等与本合同设备使用有关的所有资料。如为进口设备，中标方还应提供进口设备原产地证、检测报告、《进口医疗器械注册证》、检验检疫证明、进口报关手续等资料。
	
	

	
	5.验收日期前中标方必须完成合同约定的各项培训，包括对院方相关人员进行设备使用培训及日常保养培训并提供培训记录。现场验收时中标方需提供必要的技术支持并协助院方完成各项指标和功能的测试，否则因验收延误产生的后果由中标方负责。
	
	

	
	6.货到安装、调试验收合格且财政资金下达后，乙方应按本合同全额价款出具正规税务发票，甲方财务科收到乙方发票等相关资料后10个工作日内向乙方支付合同价款的80%；若财政当次下达资金未达合同价款的80%，则以当次实际下达资金为准，直至付款至合同价款的80%。货款余额在项目结算并下达尾款资金后支付。若后期使用专项债券支付，以专项债券具体支付要求及后期签订合同为准。
	
	

	
	7.设备出现故障时中标方应在接到院方通知时4小时响应，24小时内到位，若中标方未能在24小时内消除障碍，院方有权聘请第三方消除障碍，所发生的费用由中标方全部承担。维保期内每年提供不少于2次的维护保养，并按照产品说明书等提供具体维护保养内容。
	
	

	
	8.如中标设备需要医院信息端口，则由中标方负责医院信息系统端口连接的安装工作及费用（包含信息系统方的接口开发费），医院协助中标方完成信息系统安装，确保设备稳定运行。
	
	

	
	9.投标人须在投标文件中提供设备质保期后主要备件的限价清单，逐项列明备件名称、规格型号、单位及单价，该部分报价不计入投标总价，仅作为质保期后采购人采购备件的价格上限依据。
	
	

	
	10.投标文件需提供设备使用年限（提供设备铭牌标签或产品说明书佐证，非单一产品提供核心产品使用年限）。
	
	

	
	11.中标方须负责配套机房深化设计，安全防护，基建改造（如涉及）、需配合医院完成机房检测、预评控评报告编制，并最终取得《辐射安全许可证》和《放射诊疗许可证》，总预算包含以上费用。 
	
	

	消化内镜治疗系统
	1.交货时间：合同签订并接院方通知后30日内。
	
	

	
	2.免费保修期：系指中标供应商提供的产品在非使用者人为破坏情况下，出现任何质量问题造成产品不能使用时，由中标供应商免费维修、更换以确保产品正常使用的时间期限。此时间期限从设备验收合格之日起计算。具体是指设备验收合格后5年内 。
	
	

	
	3.中标方应保证设备是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），设备到达院方安装现场时外包装应完好无损。进口产品生产日期在采购人收到货物日期前12个月内，本国产品生产日期在采购人收到货物日期前3个月内，最新生产批次且经检验合格的产品。
	
	

	
	4.中标方应随设备向院方交付设备中文版《使用说明书》《医疗器械生产企业许可证》《医疗器械经营企业许可证》《医疗器械注册证》等与本合同设备使用有关的所有资料。如为进口设备，中标方还应提供进口设备原产地证、检测报告、《进口医疗器械注册证》、检验检疫证明、进口报关手续等资料。
	
	

	
	5.验收日期前中标方必须完成合同约定的各项培训，包括对院方相关人员进行设备使用培训及日常保养培训并提供培训记录。现场验收时中标方需提供必要的技术支持并协助院方完成各项指标和功能的测试，否则因验收延误产生的后果由中标方负责。
	
	

	
	6.货到安装、调试验收合格且财政资金下达后，乙方应按本合同全额价款出具正规税务发票，甲方财务科收到乙方发票等相关资料后10个工作日内向乙方支付合同价款的80%；若财政当次下达资金未达合同价款的80%，则以当次实际下达资金为准，直至付款至合同价款的80%。货款余额在项目结算并下达尾款资金后支付。若后期使用专项债券支付，以专项债券具体支付要求及后期签订合同为准。
	
	

	
	7.设备出现故障时中标方应在接到院方通知时4小时响应，24小时内到位，若中标方未能在24小时内消除障碍，院方有权聘请第三方消除障碍，所发生的费用由中标方全部承担。维保期内每年提供不少于2次的维护保养，并按照产品说明书等提供具体维护保养内容。
	
	

	
	8.如中标设备需要医院信息端口，则由中标方负责医院信息系统端口连接的安装工作及费用（包含信息系统方的接口开发费），医院协助中标方完成信息系统安装，确保设备稳定运行。
	
	

	
	9.投标人须在投标文件中提供设备质保期后主要备件的限价清单，逐项列明备件名称、规格型号、单位及单价，该部分报价不计入投标总价，仅作为质保期后采购人采购备件的价格上限依据。
	
	

	
	10.投标文件需提供设备使用年限（提供设备铭牌标签或产品说明书佐证，非单一产品提供核心产品使用年限）。
	
	



七、企业同类项目经验及履约情况
提供2024年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有所投产品同品牌的设备销售业绩：
	序号
	设备名称
	采购人
	项目名称
	项目
预算
	中标人
	品牌
	型号
	中标金额（元）

	1
	术中腔镜超声系统
	
	
	
	
	
	
	

	2
	体外冲击波碎石机
	
	
	
	
	
	
	

	3
	消化内镜治疗系统
	
	
	
	
	
	
	

	业绩合同扫描件


	履约评价情况扫描件


















八、以上设备涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

（一）质保期后的维护收费：

（二）备品备件、耗材清单及价格

（三）……














9、 行业调查
（一）目前该设备产业的发展情况


（二）现有产品的技术路线、工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等：


（三）拟供设备可能涉及的企业资质、产品资质、人员资质：


（四）拟供设备涉及的相关标准和规范：


（五）市场供给调查
1.您认为能为本项目提供设备的供应商的数目：
很多   几个   唯一 
2.您认为符合本项目所需要的设备品牌的差别程度：
完全无差别   有差别   唯一 
3.您认为本项目供应商对价格的控制程度如何：
没有   有一些   相当程度   很大程度 
4.您认为供应商进入本行业的难易程度：
很容易   比较容易   比较困难   很困难

（六）其他情况（如有，请根据实际情况补充填写）







































10、 市场及价格调查

（一）市场竞争程度
例如：市场主流品牌、占有率、拟投品牌的优势等


（二）价格水平或价格构成


（三）潜在供应商的履约能力、售后服务能力
















